院本部飞利浦Allura Xper FD20DSA

设备维保服务（白金保）参数

一、项目概况

1、设备名称：飞利浦Allura Xper FD20 DSA

二、维保范围：

飞利浦Allura Xper FD20 DSA 壹台

白金保（含球管、平板），不含第三方设备

三、服务期限：两年

服务地点：安庆市立医院

四、服务要求

＊1、保修质量要求为厂家质保

＊2、业绩要求：Allura Xper FD20安徽区域内有全保维保合同5份以上，提供维保合同复印件。

＊3本地化服务：安徽省有注册公司或者办公场所。安徽省内需配备不少于2名的专业设备服务工程师，需为项目Allura Xper  FD20设备维修工程师，并提供Allura Xper FD20同型号的维修培训PHILIPS 资质培训证书原件或复印件加盖投报单位公章、提供工程师在职证明和三个月内的社保证明。

4、提供24小时800或400免费维修服务热线，免费提供远程诊断功能，能实现远程可视化中央控制、实施管理，对故障有预判性，可远程处理简单故障。用户报修电话响应时间：1小时内，现场维修响应时间：24个小时内。

5、按照招采要求维修、保养、更换所含配件，每年免费上门为整机提供每季度一次安全检查，影像质量检查。

6、提供备件库情况证明文件，提供核心备件的保税库证明文件。

7、投报人所提供的备件必须是原厂的全新零备件，以满足设备运行要求，不会给设备带来安全隐患如发现为不合格备件，拒付维修款及依据相关法律惩罚。

＊8、免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持；并保证所有系统软件（非新增加功能软件）为最新版本，软件升级确保知识产权的合法取得需提供购买协议。

9、本项目涉及更换球管、平板探测器等重要零配件时，需提供零配件的报关单，购买发票或复印件加盖投报单位公章（确保备件来源合法可追溯性）

10、确保设备开机率达到95%以上（按照365天/年计），即正常开机达到347天/年，停机不超过18天/年。

11、系统保养：

1）对保修设备及相关配套设备作出日常保养计划，定期进行保养、维护，并做好记录。

2）可对我院工程技术人员进行培训，以便及时处理简单故障保证设备正常使用，提供飞利浦DSA临床科研技术培训机会一次（发培训证书）为设备科提供维修储备人才，提供设备原理维修和设备管理分析课程（发培训证书参加好医工评选必须证书，飞利浦工厂为好医工培训考试基地）

3）每年为保修设备提供二次维护保养服务，并做好记录（设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，根据客户要求对设备的数据进行备份。根据用户要求的时间段，进行保养工作。）。

4）年检时，中选单位负责机器调试到最佳状态，保证全部检测指标达国家标准，保证该设备能通过相关专业检测，并提供当年的系统状态报告。

5）保修期内提供不限次数现场维修，免费更换所含备件。

6）所保设备提供系统及配套设备的相关软件、数字备份，并建立档案。

以上参数为必须满足项，如不满足视为无效采购处理。

五、本项目最高投报限价: 人民币壹佰万元整（￥1000000元）