附件：货物需求与技术要求

| 序号 | 货物名称 | 采购技术参数 | 数量 | 总限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 末梢血PCT/IL-6二联检检测仪 | 1、用途：用于降钙素原（PCT）、白介素6（IL-6）检验试剂的检测。 - 仪器：CV≤2%。 - 2、配套仪器操作便捷：一步加样插卡，多通道，可以同时检测不同项目，支持批量测试，急插急做，检测可达120Test/h；处理完样本后，仪器自动完成测试，支持多种连接方式。 - 3、全程质控：试剂仪器全系统验证：在免疫荧光方法学检验试剂中拥有干粉质控品Levey-Jennings质控，需提供国内注册证。 - 4、内置热敏打印机，可外连电脑打印，仪器操作界面美观、智能，多种输入法自由切换；接口丰富，可连接Lis系统，数据无障碍共享、上传和打印；自动识别检测项目，支持数据录入和储存，可储存100万条以上检测结果。 - 5、测试通道：12个通道，可同时检测不同项目，120Test/h；即到即测。 | 1套 | 5000 |
| 2 | 末梢血PCT/IL-6二联检试剂盒 | 1、用途：用于降钙素原（PCT）、白介素6（IL-6）检验试剂的检测。 2、方法学：量子点免疫荧光层析法,荧光标记物为量子点，灵敏度高，稳定性好，最具有应用前景的新一代生物标记物。 3、样本类型：适用于末梢血、全血、血清/血浆等样本类型，末梢血PCT采血量20微升（需提供注册证）。 4、末梢血PCT注册证，PCT/IL-6二联检测项目同一个试剂卡，需提供注册证。 5、最低检测下线：PCT：0.01ng/ml，IL-6:2pg/ml。 - 6、试剂：CV≤15%。 - 7、储存运输：常温储存，试剂盒在4-30℃、铝箔袋密封状态下，存放有效期≥18个月，无需冷链。 - 8、试剂必须在安徽集采系统中，并提供对应的流水号。 | 9000人份 | 982800 |
| 说明： 1.纳入两票制管理的医用耗材、试剂开具的发票（如有）应当符合国家相关规定和安徽省“两票制”相关要求并上传平台，所投报价不得高于平台限价。 2.按照产品属性（如是否需要冷链等）进行配送，如需冷链配送产品必须有冷链配送，符合相关要求。 3.提供的检验试剂必须符合国家承认的相应标准。 4.提供的必须是合法生产或代理的合格检验试剂 5.进口产品包装上（包括大包装、小包装等）必须附有名称、批号、产地、规格、有效期等国家规定的中文标识。 5、本次采购最高投报限价：人民币玖拾捌万柒仟捌佰元整（￥987800.00元），其中“末梢血PCT/IL-6二联检检测仪”最高投报限价：人民币五仟元整（￥5000.00元），“末梢血PCT/IL-6二联检试剂盒”最高投报总限价：人民币玖拾捌万贰仟捌佰元整（￥982800元）。 |  |  |  |  |