第四章 货物需求及技术要求

**一、项目概况**

1、设备名称：安庆市立医院医用雾化机采购

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） |
| 1 | 进口医用雾化机 | 台 | 10 | 2700 |
| 2 | 国产医用雾化机 | 台 | 40 | 1300 |

1包：进口医用雾化机参数要求

|  |  |
| --- | --- |
| 设备用途 | 用于哮喘、支气管炎等下呼吸道疾病的吸入治疗 |
| 适用年龄 | 所有年龄段 |
| 尺寸（W×H×D） | 约19.2×14.5×15 cm（±3cm） |
| 重量 | 约1.7kg（±0.3kg） |
| 压力 | 约1.6 bar |
| 最大压缩机流量(自由流量) | ≥10.9 L/min |
| 压缩机流量 | ≧5.1 L/min |
| 声音分贝 | ≤56 dBA |
| 保修 | 五年，终生免费提供配套电源线，雾化接头（可复用） |

# 2包：国产医用雾化机参数要求

1、压缩空气式雾化器

2、适用范围：用于哮喘、支气管炎等下呼吸道疾病的吸入治疗。

3、最大雾化率：≥0.2ml/min或≥300mg/min

4、雾粒的中位粒径为≤3.9μm

5、直径＜5μm的雾粒百分比：≥50%

6、整机重量：≤1.8kg

1. 噪音≤60dB
2. 压缩机流量：3L/min-6L/min或压缩泵自由空气流量≥10L/min
3. 压力：压缩式雾化机正常工作后，出气压力应≥80kpa

10、运行模式：连续运行

11、保修五年，终生免费提供配套电源线，雾化接头（可复用）

备注：

1、提供所投产品安徽省三甲医院业绩合同或发票。

2、为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供应商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有设备的采购项目。

**一包最高投报限价：人民币贰万柒仟元整（￥27000.00元）**

**二包最高投报限价：人民币伍万贰仟元整（￥52000.00元）**