**二、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **单价限价** |
| 1 | 医用冷藏箱 | 台 | 1 | 14450元/台 |

1、医用冷藏箱参数要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总容积 | ≥1000L |
| 2 | 产品尺寸（宽\*深\*高） | 约1200mm×710mm×2000mm(±10mm) |
| 3 | 内胆尺寸（宽\*深\*高） | 约1100mm×585mm×1740mm(±10mm) |
| 4 | 箱体外壳和颜色 | 喷涂优质冷轧钢板δ0.5，白色 |
| 5 | 内胆材料 | 优质冷板喷涂δ0.5 |
| 6 | 保温层材料 | 全无氟环异戊烷高密度聚氨酯泡沫 |
| 7 | 玻璃门 | 双层中空镀膜反射玻璃门 |
| 8 | 把手 | 外把手 |
| 9 | 搁架（6+6） | 白色浸塑冷拔钢丝，搁架任意可调，具有更高的空间利用率 |
| 10 | 箱内灯 | 内设照明灯，存取物品一目了然，可单独开关。 |
| 11 | 温控器 | 电子温控器，温度0.1度可调。 |
| 12 | 报警 | 高低温报警（报警温度可设定）、断电报警（断电后可持续显示箱内温度）、开门报警，传感器故障报警、电池电量低报警，传感器故障比例开停机；蜂鸣器和灯光闪烁报警。 |
| 13 | 蒸发风机 | EBM风机 |
| 14 | 门锁 | 安全门锁设计，防止随意开启 |
| 15 | 玻璃门防凝露设计 | 镀膜反射玻璃门 |
| 16 | 压缩机 | 采用进口压缩机，效率高、噪音低。 |
| 17 | 玻璃门防凝露设计 | ①双层中空玻璃，内有干燥剂分子筛，能有效吸收水汽；②镀膜反射玻璃。 |
| 18 | 移动脚轮 | 万向轮设计、移动方便。 |
| 19 | 宽电压设计 | 宽电压设计，187～242V电压下使用 |
| 20 | 多重保护 | 开机延时，停机间隔 |
| 21 | 后有备用蓄电池 | 备用蓄电池可在断电后记录数据并且报警大于8小时 |
| 22 | 额定电源 | 220V/50Hz |
| 23 | 气候类型 | SN |
| 24 | 净重（KG） | 约170（±1kg） |
| 25 | 毛重（KG） | 约191（±1kg） |
| 26 | 防触电保护类型 | I |
| 27 | 箱内温度范围 | 2～8℃ |
| 28 | 输入总功率 | 720W |
| 29 | 制冷剂 | R134a（绿色环保） |

备注：1、以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效投报处理。

1. 保修期：五年。

3、为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供应商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有设备的采购项目。

**一包最高投报限价：人民币壹万肆仟肆佰伍拾元整（￥14450.00元）**