货物需求及技术要求

**一、项目概况**

1、设备名称：安庆市立医院进口血压记录盒采购

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **单价限价** | **总价限价** |
| 1 | 进口血压记录盒 | 套 | 2 | 11500元/套 | 23000元 |

进口血压记录盒参数：

1、测量参数：收缩压、舒张压、心率

2、测量方法：示波震荡法

3、测量精度：±3mmHg，符合美国AAMI（美国先进医疗设备协会）和HBS（英国高血压协会）血压准确性标准。

4、测量范围：收缩压. . . . . . 60-290mmHg

舒张压. . . . . . 30-195mmHg

最大充气压. . . . . .300mmHg

心率范围. . . . . .40-240bpm

5、体积：约128 x 75 x 30 mm

6、重量：约240g（包含电池）

7、测量记录：4个可自由设定的日夜时间间隔

8、测量间隔：每小时可进行1、2、4、5、6、10、12、15、20或30次测量

9、储存容量：300组测量数值，数据包含日期、时间、收缩压、舒张压、心率以及测量方式

10、电池容量：在M袖带上使用高品质电池最多可进行300次测量

11、工作环境温度：+10℃—+40℃

12、工作环境湿度：15%-90%

13、储藏环境：温度-20℃-+50℃，湿度15%-90%

14、电源：2节AA碱性电池或高性能可充电电池，连续监测24小时，最长可达52小时

15、通讯方式：USB传输线及无线蓝牙（Class1/100米）

16、提供5种以上的报告首页样式，用户可以自行选择，并可以依据用户的需求再次个性化定制

17、可自动给出清晨血压数据统计数据

18、符合科室现用TeleABP动态血压分析软件

19、每台需至少配一条进口原装配套袖带

备注：1、以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效投报处理。

1. 保修期：一年
2. 需与我院在用伟伦ABPM6100动态血压检测仪配套使用

4、为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供应商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有设备的采购项目。

**最高投报限价：人民币贰万叁仟元整（￥23000.00元）**