货物需求及技术要求

**一、项目概况**

1、设备名称：安庆市立医院全胸振荡排痰机采购

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **单价限价** | **总价限价** |
| 1 | 全胸振荡排痰机 | 台 | 2 | 15250元 | 30500元 |

全胸振荡排痰机参数：

1、≥7寸全智能化触摸屏操作；

2、主控芯片可靠性高

3、快速一键式操作；

4、时间设置范围：1min~99min,步进值1min;

5、压力设置范围：3mmHg~30mmHg,步进值1mmHg,允差±2 mmHg;

6、手持式释压停止装置，在工作状态下，该措施只需一个动作即可完成；

7、模式设置功能：七种模式满足成人、儿童不同年龄患者的治疗；一种常规模式：频率设置范围：1Hz~20Hz,步进值1Hz,允差±5%;三种阶梯模式：（9Hz-11Hz-13Hz-15Hz)、（7Hz-9Hz-11Hz-13Hz)、（5Hz -7Hz-9Hz-11Hz),设备按照选定的阶梯模式运行，每个频率值运行1min,允差±5%:三种循环模式：（9Hz-15Hz)、（7Hz-13Hz)、（5Hz-11Hz),设备按照选定的循环模式运行，步进值1Hz,每个频率值运行1min,允差±5%;

8、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数：

9、提示功能：设定工作时间完成时，界面提示“工作结束”，有声音提示；

10、保险功能：工作状态下，手柄紧急释压停止装置

11、自动检测漏气补偿功能：设备工作时，实时检测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿；

12、工作噪音：设备正常工作状态下，噪音≤70dB(A);

13、ABS工程塑料机壳，全模具打造的流线型外观，主机尺寸：长：372mm,宽：341mm,高：240mm,允差±10%;

14、需配两套原装简易半胸充气带

备注：1、以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效投报处理。

1. 保修期：两年

3、为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供应商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有设备的采购项目。

**最高投报限价：人民币叁万零伍佰元整（￥30500.00元）**