**第四章 货物需求及技术要求**

**一、项目概况**

1、设备名称：安庆市立医院煎药机、包装机及配套耗材采购项目

2、服务期限：详见货物需求

3、服务地点：安庆市立医院

**二、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **招标技术参数** | **单位** | **数量** | **单价限价/元** | **总限价/元** |
| 1 | 中药液煎药机 | 1、容量：≥20000ml 2、电压：AC220V3、尺寸：630×620×1220（mm）±5%4、★符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准；5、★可预设不少于12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；6、符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗。7、采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置。8、先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。9、采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离。10、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。11、具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高。12、★自动加热调节，文火、武火自动转换。13、具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。14、有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境。15、★自动升温灭菌功能，延长药液的保质期。16、可配备单体包装机。17.★具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效ISO9001认证或ISO13485认证。 | 台 | 2 | 18000 | 36000 |
| 2 | 中药液包装机 | 1、容量：20000ML2、电压：AC220V3、功率：800W+800W±5%4、尺寸：570×570×1200（mm）±5%5、自动包装，保质期长，易于携带，服用方便。6、包装温度、包装量自动显示。7、具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置；8、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。9、★包装量为50-250ML无极变量可调包装。10、包装平均速度≥8袋/分钟。11.★具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效ISO9001认证或ISO13485认证。 | 台 | 1 | 14000 | 14000 |
| 3 | 中药熬制过滤袋 | 1.原料材质要求: 以聚酯、或聚丙烯材质的非纺织布为主要原料，原料树脂符合GB 4806.1和GB 4806.6、GB 4806.7要求，添加剂符合GB 9685要求。用于生产中药熬制过滤袋的原料不得使用回收和废旧料。2.外观: 颜色为树脂本色或白色；不得由异嗅和异味；表面洁净，无异物，无破洞、烂边。3.尺寸及偏差:长度\*宽度：约500mm\*430mm；宽度极限偏差±10mm。4.物理机械性能: 冲泡性能：95℃±5℃水冲泡30min，不溃破、漏料、无异味。5.微生物指标:符合GB/T 18006标准中5.9的要求。6.标志: 产品的产品底或产品身的回收标志应符合GB/T16288规定。 | 条 | 10000 | 1.5 | 15000 |
| 4 | 中药液体包装卷 | 1.型号：一等卷2.重量：9.0公斤3.尺寸：约19.2cm×10cm4.规格：400m±10m5.厚度：约115um6.熔点：120℃-170℃7.材质：PE/PET8.用于普通汤剂的包装；9.耐高温塑料材质，卫生健康；10.超厚薄膜，不易破损，携带方便.加热方便；11.可适用50-250ml任意包装量；12.可根据要求印制宣传图案；注：适用于包装量为150.200.50-250ml机型；2套/箱，2卷/套； | 箱 | 60 | 640 | 38400 |
| **说明：1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。**1. **保修期：中药液煎药机、中药液包装机保修期两年。**

以上设备提供原装全新设备，保修期2年（维保起始时间以招标人验收合格后出具验收报告的时间为准）。售后服务要求在2小时内响应，工程师于24小时内到达现场给出解决方案，若72小时内不能解决问题，投标人无偿提供同型号备用设备供买方使用，备用设备如超出原标准，其经济责任由投标人自行承担，如未能及时提供，则招标人有权在市场上选购与原标准相匹配的同类产品以替代投标人产品，相关经济损失由投标人承担。保修期内，每年免费提供≥4次维护保养；负责仪器设备的维修保养以及配套控制软件的更新与维护；维护保养记录须向招标人报备，以使设备始终处于良好的性能状态。3、所投标设备如存在数据接口，接口须全部免费开放，与招标人的信息系统兼容。**4.标★项需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明。****5.投标人所投单项产品报价不得高于单项最高限价。****本次采购最高投标限价：人民币拾万叁仟肆佰元整（￥10,3400.00 元）** |

备注：以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效文件处理。以符合要求的设备和耗材总价最低中选。投报函报价填写设备和耗材总价，货物报价表填写设备、耗材分项报价，分项报价不得高于分项限价。纳入两票制管理的医用耗材开具的发票（如有）应当符合国家相关规定和安徽省“两票制”相关要求并上传平台，所投报价不得高于平台限价。

**本项目最高投报限价：人民币拾万叁仟肆佰元整（￥10,3400.00元）**