气钡灌肠机主要技术参数

本仪器应用流体力学原理，采用新型高效气泵双气路推进设计，匹配进口精密压力传感器，微电脑实时监控、实时显示、动态可调，气路、水路、电路完全分离式工位设计，多功能合一设计，可行小儿肠套叠气钡灌肠整复术、双重对比造影灌肠、钡剂造影，术前灌肠清洁、不全性肠梗阻等治疗及诊断效用。

技术参数

1.电源：AC220、50Hz 功耗：25W

2.环境条件：温度 0-45℃， 湿度 ≤80%，噪音≤60dB

3.微电脑智能化控制、数字化工作，设定压力、工作压力、保险压力实时显示，恒压、脉冲、灌钡、灌气等各种工作状态提示。

4.操作界面可实行各种压力同时显示：设定压力、保险压力、工作压力。

5.压力范围：0-20 Kpa，检测误差≤0.1Kpa，超压自动卸压，声光同步报警，漏气自动补偿功能。

6.钡瓶装置采用一次成型设计，密封性好，灌钡、充气、排气通道独立，可有效防止钡剂倒流 。

7.可在X光下直接灌入钡剂或气体，灌钡和灌气可灵活掌控，任意切换。

8.0-100米远距离遥控操作，遥控器隔铅玻璃可远距离操控主机.

9.安全可靠，自动检测超压和漏气功能，压力精确，操作过程中压力自动补偿，可随时增减设定值实时显示，动态可调，超压、漏气自动检测与保护，故障自动声光报警。

10.具备自动恒压和自动脉冲两种工作模式，其中的脉冲模式可形成破浪状压力。

11.内置特种漏电安全系统，专用防漏电电源，双重安全保护。

12.主机配备环保耐腐，高档豪华万向台车，移动方便。

13.多重压力保护：最大压力、设定压力、保险压力、肠内压或外力原因造成工作压力超出2Kpa自动泄压，持续工作超过90秒自动停机保护。

14.带自动搅拌功能，防止钡剂因静置而凝固。

15.保修两年。

备注：1、以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效投报处理。

2、为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供应商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有设备的采购项目。